封膜机协议文档V1.4

协议更新历史:

| 时间 | 版本 | 更新内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-6-1 | V1.0 | 初版协议提交 |
| 2026-6-22 | V1.1 | 补全异步动作状态、系统状态、故障、地址切换及异常响应示例 |
| 2026-7-22 | V1.2 | 同步完整流程最终状态、人工停止状态及初始化故障位语义 |
| 2026-8-10 | V1.3 | 更新0x0000地址协议内容，将版本号查询变更为4个字节。 |
| 2026-9-2 | V1.4 | 新增： - 当前膜数量更新 - 剩余膜数量查询 |

洛阳华清天木生物有限公司

技术支撑部-赵明飞

2026年6月1日

1.通信参数

| 波特率 | 115200 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | None |
| 协议类型 | Modbus RTU |
| 从机地址 | 默认为1（可修改） |

2. 寄存器映射总表

2.1 系统命令

| 地址 | 属性 | 功能 | 默认值 （数据类型） | 说明/取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | R | 获取版本信息 | uint32 | 版本号占用连续两个寄存器。按高到低 4 个字节依次为：保留字节、主版本（Major）、次版本（Minor）、微版本（Mini）。例如返回 00 01 02 03，上位机显示为 V1.2.3。 |
| 0x0002 | R | 获取设备故障信息 | uint16 | 详见章节5.1，设备错误状态 |
| 0x0003 | R/W | 修改设备地址 | uint16 | 范围：1~247 |

2.2 工作流程控制

| 地址 | 属性 | 功能 | 默认值 （数据类型） | 说明/取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0010 | W | 开始流程 | uint16 | 1:开始流程 |
| 0x0011 | W | 初始化流程 | uint16 | 1:初始化流程 |
| 0x0012 | W | 结束流程 | uint16 | 1：结束 |
| 0x0013 | R | 读取当前工作状态 | uint16 | 详见章节5.2，系统状态码 |

2.3 调试动作控制

| 地址 | 属性 | 功能 | 默认值 （数据类型） | 说明/取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0020 | R | 读取实时温度 | uint16 | 单位：0.1°C，范围：0~2500 |
| 0x0021 | R/W | 控制温度开关 | uint16 | 1:开启，0:关闭 |
| 0x0030 | W | 富俊电机移动距离 | uint32 | 0x10功能码写入，占用0x0030-0x0031两个寄存器 范围：0~110000 |
| 0x0040 | W | 吸膜电缸移动距离 | uint16 | 单位：0.01mm，范围：0~5000 |
| 0x0041 | W | 封膜电缸移动距离 | uint16 | 单位：0.01mm，范围：0~5000 |
| 0x0050 | W | 电动吸盘开关 | uint16 | 1:开启，0:关闭 |
| 0x0060 | W | 放膜动作 | uint16 | 1:执行归零动作 |
| 0x0061 | W | 吸膜动作 | uint16 | 1:执行吸膜动作 |
| 0x0062 | W | 铺膜动作 | uint16 | 1:执行铺膜动作 |
| 0x0063 | W | 封膜动作 | uint16 | 1:执行封膜动作 |
| 0x0064 | W | 取/放孔板 | uint16 | 1:移动到放/取孔板位置 |
| 0x0070 | R/W | 保存/读取放膜位置 | uint32 | 0x10功能码写入，占用0x0070-0x0071两个寄存器 |
| 0x0072 | R/W | 保存/读取吸膜/封膜位置 | uint32 | 0x10功能码写入，占用0x0072-0x0073两个寄存器 |
| 0x0074 | R/W | 保存/读取铺膜点位置 | uint32 | 0x10功能码写入，占用0x0074-0x0075两个寄存器 |
| 0x0076 | R/W | 保存/读取取放孔板位置 | uint32 | 0x10功能码写入，占用0x0076-0x0077两个寄存器 |
| 0x0078 | R/W | 保存/读取温度设定值 | uint16 | 0x06功能码写入，0x03功能码读取；单位：0.1°C，范围：0~2500 |
| 0x0079 | R/W | 保存/读取压膜时间 | uint16 | 0x06功能码写入，0x03功能码读取；单位：秒，范围：0~60 |
| 0x0080 | R | 读取总封膜次数 | uint32 | 返回uint32类型的累计封膜次数 |
| 0x0082 | W | 当前膜数量更新 | uint32 | 0x10功能码写入，占用0x0082-0x0083两个寄存器 |
| 0x0084 | R | 剩余膜数量查询 | uint32 | 0x03功能码写入，占用0x0084-0x0085两个寄存器 |
| 0x00A0 | R | 调试动作执行状态 | uint16 | 高字节=动作来源(0x10/0x11/0x12/0x30/0x40/0x41/0x50/0x60~0x64)，低字节=结果码，详见2.3.1节 |

2.3.1 调试动作执行状态 (寄存器 0x00A0) 说明

下位机执行调试动作命令后，会将执行结果记录到寄存器 0x00A0，上位机可通过读取该寄存器获知动作是否成功。

寄存器 0x00A0 格式（uint16）：

高字节（bit15~bit8）= 动作来源寄存器地址：

0x10/0x11/0x12 = 工作流程控制；

0x30/0x40/0x41/0x50/0x60~0x64 = 对应调试动作或复合动作；

0xFF = 尚未执行过调试动作

低字节（bit7~bit0）= 执行结果码：

0x00 = 成功

0x01 = 失败

0x02 = 调试动作中

0xFF = 无历史记录

典型上位机使用流程：

1. 发送调试命令 (写 0x0040 等)

2. 收到回显后，延时轮询读取 0x00A0

3. 若高字节匹配命令地址且低字节为 0x00，说明执行成功

3. 指令示例

说明：以下示例以寄存器映射总表为唯一依据，默认从机地址为0x01；32位数据占用连续两个寄存器，示例采用高16位在前、低16位在后。

3.1 系统命令示例

读取版本信息（地址0x0000）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B

返回：01 03 04 00 01 02 03 9E 4B

说明：返回32位版本值 0x00010203。4个字节依次为：保留

0x00、主版本0x01、次版本0x02、小版本0x03,表示版本

V1.2.3

读取设备地址（地址0x0003）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 03 00 01 74 0A

返回：01 03 02 00 01 79 84

说明：当前设备地址为1。

修改设备地址（地址0x0003）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 03 00 02 F8 0B

返回：01 06 00 01 00 02 59 CB

说明：将设备地址修改为2。

读取设备故障信息（地址0x0002）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 02 00 01 25 CA

返回：01 03 02 00 00 B8 44

说明：返回0x0000，表示设备无故障。

3.2 工作流程控制示例

开始流程（地址0x0010）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 10 00 01 49 CF

返回：01 06 00 10 00 01 49 CF

初始化流程（地址0x0011）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 11 00 01 18 0F

返回：01 06 00 11 00 01 18 0F

结束流程（地址0x0012）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 12 00 01 E8 0F

返回：01 06 00 12 00 01 E8 0F

读取当前工作状态（地址0x0013）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 13 00 01 75 CF

返回：01 03 02 00 02 39 85

说明：返回0x0002，表示初始化完成。

3.3 调试动作控制示例

读取实时温度（地址0x0020）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 20 00 01 85 C0

返回：01 03 02 01 5E 38 2C

说明：0x015E=350，实时温度为35.0°C。

开启温度控制（地址0x0021）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 21 00 01 18 00

返回：01 06 00 21 00 01 18 00

关闭温度控制（地址0x0021）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 21 00 00 D9 C0

返回：01 06 00 21 00 00 D9 C0

读取温控开关状态（地址0x0021）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 21 00 01 D4 00

返回：01 03 02 00 01 79 84

说明：返回1，表示温控已开启。

控制富俊电机移动（地址0x0030-0x0031）— 功能码0x10：

发送：01 10 00 30 00 02 04 00 00 27 10 EA 87

返回：01 10 00 30 00 02 41 C7

说明：示例移动位置为10000。

控制吸膜电缸移动（地址0x0040）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 40 03 E8 88 A0

返回：01 06 00 40 03 E8 88 A0

说明：写入1000，按0.01mm单位表示10.00mm。

控制封膜电缸移动（地址0x0041）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 41 03 E8 D9 60

返回：01 06 00 41 03 E8 D9 60

说明：写入1000，按0.01mm单位表示10.00mm。

开启电动吸盘（地址0x0050）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 50 00 01 48 1B

返回：01 06 00 50 00 01 48 1B

关闭电动吸盘（地址0x0050）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 50 00 00 89 DB

返回：01 06 00 50 00 00 89 DB

执行放膜动作（地址0x0060）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 60 00 01 48 14

返回：01 06 00 60 00 01 48 14

执行吸膜动作（地址0x0061）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 61 00 01 19 D4

返回：01 06 00 61 00 01 19 D4

执行铺膜动作（地址0x0062）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 62 00 01 E9 D4

返回：01 06 00 62 00 01 E9 D4

执行封膜动作（地址0x0063）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 63 00 01 B8 14

返回：01 06 00 63 00 01 B8 14

取/放孔板（地址0x0064）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 64 00 01 09 D5

返回：01 06 00 64 00 01 09 D5

3.4 参数保存和读取示例

保存零点位置1000（地址0x0070-0x0071）— 功能码0x10：

发送：01 10 00 70 00 02 04 00 00 03 E8 F4 35

返回：01 10 00 70 00 02 40 13

读取零点位置（地址0x0070-0x0071）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 70 00 02 C5 D0

返回：01 03 04 00 00 03 E8 FA 8D

保存吸膜/封膜位置20000（地址0x0072-0x0073）— 功能码0x10：

发送：01 10 00 72 00 02 04 00 00 4E 20 41 2A

返回：01 10 00 72 00 02 E1 D3

读取吸膜/封膜位置（地址0x0072-0x0073）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 72 00 02 64 10

返回：01 03 04 00 00 4E 20 CE 4B

保存铺膜位置40000（地址0x0074-0x0075）— 功能码0x10：

发送：01 10 00 74 00 02 04 00 00 9C 40 9D 88

返回：01 10 00 74 00 02 01 D2

读取铺膜位置（地址0x0074-0x0075）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 74 00 02 84 11

返回：01 03 04 00 00 9C 40 92 C3

保存取放孔板位置60000（地址0x0076-0x0077）— 功能码0x10：

发送：01 10 00 76 00 02 04 00 00 EA 60 3B E9

返回：01 10 00 76 00 02 A0 12

读取取放孔板位置（地址0x0076-0x0077）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 76 00 02 25 D1

返回：01 03 04 00 00 EA 60 B5 7B

保存温度设定值1800（地址0x0078）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 78 07 08 0A 25

返回：01 06 00 78 07 08 0A 25

说明：若以0.1°C为单位，1800表示180.0°C。

读取温度设定值（地址0x0078）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 78 00 01 04 13

返回：01 03 02 07 08 BB B2

保存压膜时间5（地址0x0079）— 功能码0x06：

发送：01 06 00 79 00 05 98 10

返回：01 06 00 79 00 05 98 10

说明：压膜时间单位为秒，示例值5表示保压5秒。

读取压膜时间（地址0x0079）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 79 00 01 55 D3

返回：01 03 02 00 05 78 47

3.5 状态/数量读取示例

读取总封膜次数（地址0x0080-0x0081）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 80 00 02 C5 E3

返回：01 03 04 00 00 00 7B BA 10

说明：返回值为123次。

当前膜数量更新（地址 0x0082~0x0083）— 功能码 0x10：

发送：01 10 00 82 00 02 04 00 00 01 F4 23 B8

返回：01 10 00 82 00 02 E1 E1

说明：写入 0x000001F4 = 500，表示当前剩余膜数量更新为 500 张。该数值覆盖原剩余膜数量，并保存至 EEPROM。

剩余膜数量查询（地址 0x0084~0x0085）— 功能码 0x03：

发送：01 03 00 84 00 02 85 E2

返回：01 03 04 00 00 01 F4 FA 5E

说明：返回 0x000001F4 = 500，表示当前剩余膜数量为 500  张。

读取调试动作执行状态（地址0x00A0）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 A0 00 01 84 28

返回：01 03 02 40 02 08 45

说明：0x4002表示来源地址0x40的动作正在执行。

再次读取调试动作执行状态（地址0x00A0）— 功能码0x03：

发送：01 03 00 A0 00 01 84 28

返回：01 03 02 40 00 89 84

说明：0x4000表示来源地址0x40的动作执行成功。

3.6 异步动作立即响应与结果轮询

0x0010、0x0011、0x0030、0x0040、0x0041、0x0050及0x0060~0x0064均为异步队列动作。下位机在命令校验通过并成功放入动作队列后立即返回Modbus写入回显，不等待机械动作执行完成。0x0012在系统空闲时进入动作队列；在初始化中或流程执行中收到0x0012时，下位机立即设置停止请求并回显，由当前动作在安全检查点退出后执行停止复位。

上位机收到写入回显后，应周期读取0x00A0。建议首次延时50~100ms，随后每100~200ms轮询一次。完整流程0x0010执行期间，0x00A0可能临时显示当前子动作来源0x61~0x64；流程最终成功时恢复为0x1000，硬件故障导致流程失败时恢复为0x1001。人工发送0x0012停止流程时，最终保留0x1200或0x1201，以便上位机确认停止复位结果。

注意：0x00A0仅保存最近一次状态。完整流程执行时子动作状态会暂时覆盖0x10状态；流程结束后代码会写回0x1000或0x1001。人工停止时则以0x12的最终状态为准。

统一状态查询发送：01 03 00 A0 00 01 84 28

尚未执行过动作：

返回：01 03 02 FF FF B9 F4

0x0010 开始流程：

执行中返回：01 03 02 10 02 34 45

成功返回：01 03 02 10 00 B5 84

失败返回：01 03 02 10 01 74 44

0x0011 初始化流程：

执行中返回：01 03 02 11 02 35 D5

成功返回：01 03 02 11 00 B4 14

失败返回：01 03 02 11 01 75 D4

0x0012 结束流程：

执行中返回：01 03 02 12 02 35 25

成功返回：01 03 02 12 00 B4 E4

失败返回：01 03 02 12 01 75 24

0x0030 富俊电机移动：

执行中返回：01 03 02 30 02 2D 85

成功返回：01 03 02 30 00 AC 44

失败返回：01 03 02 30 01 6D 84

0x0040 吸膜电缸移动：

执行中返回：01 03 02 40 02 08 45

成功返回：01 03 02 40 00 89 84

失败返回：01 03 02 40 01 48 44

0x0041 封膜电缸移动：

执行中返回：01 03 02 41 02 09 D5

成功返回：01 03 02 41 00 88 14

失败返回：01 03 02 41 01 49 D4

0x0050 电动吸盘开关：

执行中返回：01 03 02 50 02 05 85

成功返回：01 03 02 50 00 84 44

失败返回：01 03 02 50 01 45 84

0x0060 富俊电机归零：

执行中返回：01 03 02 60 02 11 85

成功返回：01 03 02 60 00 90 44

失败返回：01 03 02 60 01 51 84

0x0061 吸膜动作：

执行中返回：01 03 02 61 02 10 15

成功返回：01 03 02 61 00 91 D4

失败返回：01 03 02 61 01 50 14

0x0062 铺膜动作：

执行中返回：01 03 02 62 02 10 E5

成功返回：01 03 02 62 00 91 24

失败返回：01 03 02 62 01 50 E4

0x0063 封膜动作：

执行中返回：01 03 02 63 02 11 75

成功返回：01 03 02 63 00 90 B4

失败返回：01 03 02 63 01 51 74

0x0064 取/放孔板：

执行中返回：01 03 02 64 02 13 45

成功返回：01 03 02 64 00 92 84

失败返回：01 03 02 64 01 53 44

3.7 系统状态和故障信息完整示例

读取系统状态0x0013：

发送：01 03 00 13 00 01 75 CF

| 寄存器值 | 含义 | 返回帧 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 未初始化 | 01 03 02 00 00 B8 44 |
| 0x0001 | 初始化中 | 01 03 02 00 01 79 84 |
| 0x0002 | 初始化完成 | 01 03 02 00 02 39 85 |
| 0x0003 | 流程执行中 | 01 03 02 00 03 F8 45 |
| 0x0004 | 流程结束 | 01 03 02 00 04 B9 87 |
| 0x0005 | 流程执行失败 | 01 03 02 00 05 78 47 |

读取设备故障信息0x0002：

发送：01 03 00 02 00 01 25 CA

| 故障值 | 说明 | 返回帧 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 无故障 | 01 03 02 00 00 B8 44 |
| 0x0001 | 温度异常（bit0） | 01 03 02 00 01 79 84 |
| 0x0002 | 吸膜电缸异常（bit1） | 01 03 02 00 02 39 85 |
| 0x0004 | 封膜电缸异常（bit2） | 01 03 02 00 04 B9 87 |
| 0x0008 | 丝杆模组异常（bit3） | 01 03 02 00 08 B9 82 |
| 0x0010 | 电动吸盘异常（bit4） | 01 03 02 00 10 B9 88 |
| 0x001F | bit0~bit4全部异常 | 01 03 02 00 1F F9 8C |

3.8 修改设备地址后的通信示例

修改地址命令的响应仍使用原从机地址。响应发送完成后，新地址才正式生效。

修改地址发送：01 06 00 01 00 02 59 CB

旧地址回显：01 06 00 01 00 02 59 CB

使用新地址2读取设备地址：02 03 00 01 00 01 D5 F9

新地址返回：02 03 02 00 02 7D 85

地址修改完成后，原地址1不再响应，后续请求必须使用地址2。

3.9 Modbus异常响应示例

异常响应功能码等于原功能码加0x80，第三字节为异常码。

| 异常类型 | 触发场景 | 返回帧 | 异常码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非法功能码 | 功能码0x04未实现 | 01 84 01 82 C0 | 0x01 |
| 非法寄存器地址 | 读取不存在或无权限地址 | 01 83 02 C0 F1 | 0x02 |
| 非法写入值 | 0x06写入值超出范围 | 01 86 03 02 61 | 0x03 |
| 从机设备故障 | 0x06执行EEPROM写入失败 | 01 86 04 43 A3 | 0x04 |
| 从机忙 | 0x06动作队列已满 | 01 86 06 C2 62 | 0x06 |
| 非法写入值 | 0x10寄存器数量或数据不合法 | 01 90 03 0C 01 | 0x03 |
| 从机设备故障 | 0x10执行EEPROM写入失败 | 01 90 04 4D C3 | 0x04 |
| 从机忙 | 0x10动作队列已满 | 01 90 06 CC 02 | 0x06 |

3.10 推荐上位机控制时序

1. 发送写命令。

2. 等待并校验Modbus写入回显；写入回显仅表示命令已接受或参数已保存，不代表机械动作已经完成。

3. 对异步动作读取0x00A0，确认高字节与命令来源地址一致。

4. 低字节为0x02时继续轮询；为0x00时结束并判定成功；为0x01时读取0x0002获取故障来源。初始化失败时，0x0002会设置吸盘、电缸或丝杆模组对应故障位。

5. 对完整工作流程同时读取0x0013：0x03表示执行中，0x04表示流程结束，0x05表示流程失败。

4. 数据类型说明

1.int32： 32位有符号整数，范围 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647

2.uint16： 16位无符号整数，范围 0 ~ 65,535

3.uint32： 32位无符号整数，范围 0 ~ 4,294,967,295

1.5. 状态码详解

5.1 设备错误状态

注：bit位为0代表正常，为1代表异常错误。

| BIT | 错误码 |
| --- | --- |
| 0 | 温度异常 |
| 1 | 吸膜电缸异常 |
| 2 | 封膜电缸异常 |
| 3 | 丝杆模组异常 |
| 4 | 电动吸盘异常 |
| 5 | 预留 |
| 6 | 预留 |
| 7 | 预留 |

5.2 系统当前状态

| HEX | 状态 |
| --- | --- |
| 0x00 | 未初始化 |
| 0x01 | 初始化中 |
| 0x02 | 初始化完成 |
| 0x03 | 流程执行中 |
| 0x04 | 流程结束 |
| 0x05 | 流程执行失败 |

6. CRC16校验算法

CRC16校验采用Modbus标准算法